SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PROCESSO 1591/2020.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aparelho Ventilador Pulmonar Adulto e Pediátrico VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO E ADULTO Ventilador eletrônico micro processado com monitorização, para pacientes pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, com os seguintes modos de ventilação: • Ventilação por Volume Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão de Suporte); •Ventilação por Pressão Controlada PCV (Controlado, SIMV e Pressão de Suporte ); •Ventilação Não Invasiva - NIV; • CPAP/Pressão de Suporte • Ventilação de Back upnas modalidades CPAP/ Pressão de Suporte e SIMV/Pressão de Suporte Sistema de Controles: • FiO2 de 21 a 100%; • Volumecorrente de 50 a 2000mL . • Freqüência respiratória mínima entre 1 e 2 rpm sendo a máxima entre 79 e 80 rpm pelo menos • tempo inspiratório mínimo entre 0,1 e 0,2 segundos sendo a máxima entre 5,0 e 10 segundos pelo menos • Pressão controlada mínimo 0 e 5 cmH2O sendo a máxima 80 e 85 cmH2O pelo menos • Pressão de suporte mínima de 5 a 30 cmH2O pelo menos • PEEP minima de 0 a 30 cmH2O pelo menos; • Sensibilidade inspiratória aproximada por fluxo 1 a 10 L/min ou por pressão de 0,5 a 10 cmH2O de pelo menos; Sistema de Monitorização: Sistema de Monitorização: • Tela LCD • Apresentação mínima de: curvas pressão x tempo, fluxo x tempo. • Valores Medidos de Resistência e Complacência das vias aéreas • Monitoração por sensor de fluxo • Monitorização de Oxigênio através de célula. • Volume minuto exalado, volume corrente exalado (a partir de 10mL no mínimo e em todos os modos); • Volume Minuto Total e ou Espontâneo de 0 a 99 L/Min • Relação I:E, freqüência respiratória total; pressão de pico e pressão média de vias aéreas; Sistema de Alarmes: • Alarmes de alta pressão inspiratória, baixo volume minuto, tempo de apnéia a partir de 15 segundos pelo menos; baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recursos incorporados: • Nebulização incorporada ao equipamento acionada somente na fase inspiratória sendo que o fluxo de nebulização não deve alterar o volume corrente entregue ao paciente, pausa inspiratória automática (Platô), pausa (retenção) inspiratória manual, armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Alimentação Elétrica/Pneumática: • 100 a 240 volts; • comunicação RS232 • Bateria recarregável com autonomia mínima de 45 minutos e 01 40.000,00 40.000,00 entrada para bateria externa; • Rede canalizada de oxigênio e/ou ar comprimido; Conjunto de acessórios mínimos: Uma base móvel com rodízios, umidificador aquecido, dois circuito respiratório adulto completo,duas válvulas de exalação com diafragma, extensões de oxigênio e de ar comprimido (se necessário), um braço articulado com suporte para circuitos respiratórios, 5 Sensores de Fluxo Adulto, Registro na ANVISA não sendo aceito protocolo de modelo, Certificado de boas praticas de fabricação e ou armazenamento, Manual do usuário, Documentação técnica (esquemas, parâmetros de aferição). Acessórios como traquéias do circuito respiratório, válvula expiratória, diafragma da válvula expiratória e Y deconexão do paciente devem ser em material autoclavavel obedecendo normas técnicas de desinfecção descritas no manual do usuário registrado na ANVISA Apresentar junto com a proposta cópia do manual registrado na Anvisa Para o caso de o vencedor ser um Equipamento desconhecido (ainda não avaliado pelo hospital) o mesmo deverá ficar em teste por um mês antes de assinar o contrato de compra. Para atender os quatros distritos do Município. | UN | 10 |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |

Data: ______________________

Tel: _______________________